- 生化分析仪要求

- 组成

- 本仪器主要由光源、恒温吸收池装置、后分光滤光片单色器设置、光电检测系统、电脑控制系统及显示器和打印机组成。

- 二、主要参数

1．显示屏：800×600（8寸）触摸彩色显示屏；

2．打印机：外置喷墨打印机或者内置热敏打印机；

3．比色池：32ul/1cm 钛合金/石英流动比色池；

4．光源灯：20W/12V 石英卤钨灯；

5．波长范围（nm）：300-800；吸光度范围（A）：-0.100～3.500

6．输出分辨率（A）：0.001；

7．检测温度：25℃、30℃、37℃；

8.已配置滤光片：340，405，450，510，546，600，660，700共8个波长（可以根据用户要求更换其他波长滤光片）；

9.重量（kg）：10；

10.外形：长×宽×高=495mm×320mm×210mm。

三、技术要求

1. 当波长为340nm时，滤光片的中心波长准确度（nm）±3，半宽度（nm）≤12 ；

2.杂散光：用亚硝酸钠标准溶液，在波长340 nm 处测定，其吸光度不小于2.3A（等同于杂散光≤0.5%）；

3.吸光度线性：吸光度范围在（0.200 ～ ≤0.500）A时偏倚±5.0%，；

4. 重复性：仪器重复测量吸光度的变异系数CV≤1.0%；

5.稳定性：仪器吸光度的稳定性≤0.005A/20min；

6. 温度准确度：待测液温度为37℃、30℃、25℃时，准确度为±0.5℃，波动值小于0.4℃;

7. 交叉污染率：仪器的交叉污染率≤1.0%。

- 四、 主要功能

1. 操作显示：仪器采用中文操作系统；

2. 开机自检：仪器具有开机自检功能,开机时如果检测系统有故障，会显示在液晶屏上提示用户；

3.选取滤光片：检验项目所需的滤光片由仪器根据程序的设定自动选取；

4. 输入方式：通过触摸屏和鼠标操作输入；

5.输入功能：以输入大小写英文字母、数字和中文（拼音法）；

6. 检测项目设置：能设置、保存和查询200个检测项目参数,供日后检测时调用；

7. 检测方法：仪器可进行吸光度法、终点法、两点终点法、两点动力学法、动力学法、两点法、曲线法、因数法、对照管法检测；检测结果存储数量不限；

8. 具有USB接口、网络接口及RS-232接口，方便与用户信息管理系统联网，可进行远程软件维护和升级；

9.进样模式：可选择单次进样或分段进样的不同模式；

10. 检测定标：仪器具有检测定标的功能，自动保存定标结果；

11. 输出方式：仪器可以显示和打印吸光度值、浓度值、正常参考值、判定结果；

12. 综合报告：仪器具有查询和打印综合报告的功能，打印中文病人信息报告；

13. 打印方式：仪器具有自动打印、手动打印和联机打印三种打印方式供用户选择；

14. 参比光道：仪器具有参比光道，能实时监测光源信号；

15. 吸液量设置：仪器具有进液量设置与定标功能；

16. 半压休眠：仪器具有光源灯半压休眠功能；

17. 质控功能：可显示、打印质控数据、质控图和Westgrad多规则质控判定结果；

18. 检测校准：仪器具有酶活性检测的校准功能，自动计算和保存校准结果（校准K值）；

19. 检测方式：仪器具有单、双波长检验方式选择功能；

20. 反应曲线: 仪器具有速率法检测动态曲线显示功能；

21. 修改参数：仪器具有检测时候修改程序参数功能；

※22.具有半自动生化分析仪软件著作权证书；

※23.具有半自动生化分析仪工作站著作权证书；

- 生产企业具有高新技术企业认定证书；

- 生产企业取得省级以上食品药品监督管理局批准的医疗器械注册证；

- 生产企业产品通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。