彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

# 设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪

# 用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

# 主要技术规格及系统概述：

## 主机成像系统：

### 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠

### 操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13.3英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度

### 曲线解剖M型技术

### 空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

### 具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

### 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

### 具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

### 支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释

### ※支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书

## 先进成像技术：

### 造影成像技术及造影定量分析功能

- ※可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

- 支持微血管造影增强功能

- 具备双计时器、混合模式、支持造影图像和组织图像位置互换

- 支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

- 支持左心室造影

- 支持心肌造影（选配）

### 3D/4D成像技术（选配）

- 支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头

- 断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。

- ※支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储

- ※胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。

### 应变式弹性成像技术

- ※支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。

- 具备压力指示条提示

### TDI组织多普勒成像

- ※TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

### ※组织追踪成像定量分析（选配）

### ※二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹

### ※支持牛眼图显示和报告显示

### ※内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别，并支持语音播放

## 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

### 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

### 自动NT测量

### 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

### 自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

### 肺水肿B线自动测量（选配）

### ※支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新

### ※小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型（选配）

## 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

### 硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

### ※原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项

## 连通性要求：

### 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告，支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备

# 系统技术参数及要求：

## 系统通用功能：

### ※主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。

## 探头规格

### 腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）

### 血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）

### 可选配心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）

### 可选配腔内探头（3-11MHz），扫描角度≥170°

## 二维显像主要参数：

### TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

### 显示深度≥38cm

## 频谱多普勒：

### 偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

### 取样宽度及位置范围： 0.5-30mm

### 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算，可根据临床需求删减显示项目。

## 彩色多普勒：

### 显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

### ※取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

### 最大帧率: ≥220 帧/秒

## 外设和附件

### 支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调

### QWERTY背光小键盘

### 主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作

## 技术、维修、培训及其它

### 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

### 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能